- 技术要求：

- 1、脉动真空压力蒸汽灭菌器

1.1 主体

1.1.1 ★容积：≥1200L

1.1.2 主体结构：环形加强筋结构；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀，节省蒸汽消耗；

1.1.3 材质：主体和夹层材质不低于304不锈钢

1.1.4 设计压力：-0.1--0.3Mpa

1.1.5 设计温度：≥144℃

1.1.6 使用寿命：10年/20000次灭菌循环

1.1.7 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。

1.1.8 主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm

1.2 密封门

1.2.1 门数量：双

1.2.2 材质：门板材质同内壳一致

1.2.3 ★结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个

1.2.4 动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

1.2.5 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

1.2.6 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

1.2.7 ★门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

1.3 管路系统

1.3.1 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接

1.3.2 泵：单级直连式水环真空泵

1.3.3 阀：高品质气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行

1.3.4 压变：响应时间≤4ms

1.3.5 蒸汽源：外接蒸汽；

1.3.6 降噪系统：带有节水降噪装置

1.3.7 水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源

1.3.8 换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长

1.4 控制系统

1.4.1 ★PLC控制系统，非安卓系统

1.4.2 屏

1.4.2.1 屏幕颜色：≥64K真彩触摸屏；

1.4.2.2 屏幕尺寸：≥8.4寸；

1.4.2.3 分辨率：≥800×600；

1.4.3 记录方式

1.4.3.1 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；

1.4.3.2 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。

1.4.4 记录内容

1.4.4.1 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；

1.4.4.2 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。

1.4.5 数据保存 热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存≥5年；

1.4.6 ★权限管理：用户分级权限管理

1.4.7 安全保护

1.4.7.1 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；

1.4.7.2 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

1.5 程序系统

1.5.1 程序种类及数量

1.5.1.1 灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；

1.5.1.2 测试类程序：≥4套；

1.5.1.3 辅助类程序：≥2套；

1.5.2 ★程序运行时间：标准循环：≦55分钟。

1.5.3 脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。

1.5.4 灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。

1.5.5 灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。

1.5.6 干燥时间 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

1.6 物品装载

1.6.1 物品装载方式：标配消毒车+搬运车方式装载（其中1200L及以上规格可选择地坑式装载）

1.6.2 材质：标配材质为SUS304

1.7 整体参数

1.7.1 腔体尺寸（W×H×L/mm）： 680mmX1180mmX1500mm±10mm

1.7.2 外形尺寸（mm）： W≤1500mm、L≤1800mm

1.7.3 设备功率：≤6kVA

- 2、电热蒸汽发生器

1.1 筒体

1.1.1 容积：≤48L

1.1.2 材质：不低于304,优质无缝钢管

1.1.3 设计压力：≥0.7Mpa

1.1.4 设计温度：≥170℃

1.1.5 ★使用寿命：≥8年

1.1.6 主体保温：玻璃丝厚度不少于15mm

1.1.7 水容量：≤23L

1.2 管路及控制系统

1.2.1 控制系统：可编程控制器控制，嵌入式单片机控制器；能精确采集设备的压力、温度和运行状态。

1.2.2 显示系统：液晶显示屏：≥160*160点阵3.2英寸液晶屏，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。

1.2.3 水位控制：具有缺水保护功能

1.2.4 超压保护：具有超压保护功能

1.2.5 加热保护：具有双重自动保护措施

1.2.6 双重超压自动保护：具有双重超压自动保护

1.2.7 ★过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害

1.2.8 自动排污功能：具有自动排污

1.2.9 手动排污功能：设备配有手动排污球阀。

1.2.10 压力表：高品质压力表，量程：至少0～1.6MPa 精度等级：符合或优于1.6级

1.2.11 安全阀：开启压力符合设计压力需求并明确数值。

1.2.12 注水系统：优质注水泵，不低于304不锈钢进水水箱。

1.3 整体参数

1.3.1 设备电源：三相：AC380V，50Hz

1.3.2 设备功率：≤90KW

1.3.3 ★额定蒸发量：≥120Kg/h

1.3.4 水源供给要求：纯水0.15-0.3MPa

注：所有星号条款必须满足，非星号条款每台设备不能超过3条，否则废标。